立体定向手术头架

院内磋商文件

采购单位名称：首都医科大学附属北京天坛医院

二〇二六年三月

- 一、项目名称

立体定向手术头架

- 二、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单。

- 三、技术需求

（一）立体定向手术头架

设备数量：1台

用途：

1	基于CT或MRI影像，可对颅内感兴趣点实现精准的空间定位。

2	具有将相关手术器械精准导入颅内以实施手术治疗的功能。

3	可用于颅内病灶的体外指引。

技术参数要求：

- △1	定位精度 <1mm

2	导向器可调范围：Ring -90~270度

3	导向器可调范围：Arc 0~180度

- △4	X轴可调范围：45~155mm

- △5	Y轴工作范围：30~170mm

6	Z轴工作范围：40~145mm、80~145mm

7	笔记本电脑工作站：CPU≧ i7-13700 、内存≧32G 、硬盘≧1T

8	图形工作站台式机：CPU ≧I7-12700 、内存≧16G 硬盘≧1T，显示器≧43.8英寸

9	具有齐全的抽吸针、活检针等，手术配件器械齐全；

10	母环具有双侧和双向Ring角刻度，支持弧形弓反向安装和右侧卧位读取

11	需配置DBS专用导向臂

12	双侧X值视窗

- △13	靶点（0点位）上下可调范围≥±45mm

14	导向块带有穿刺针侧孔0-360度自旋角刻度

15	导向块中心孔径有多规格可选，至少需包括2.5mm、4.0mm两种

16	CT定位框：前左右标记线带有正中矢状面、正中冠状面、正中水平面标记

配置要求

1	立体定向手术头架一台

2	CT定位套件 1个

3	笔记本电脑工作站 1套

4	图形工作站台式机 1套

5	器械台车   1辆

商务要求

1	整机提供厂家免费保修≥3年，保修期结束后维保费用最高不超过合同金额5%。终身维修，保证零配件供应时间不少于8年

2	维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机

3	免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

5	详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。

6	提供原厂售后服务承诺。

7	交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单

8	提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件）

9	若设备有信息系统接口，则全部免费开放。

10	到货时间：合同签订后15日内

11	交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料

12	提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）。

13	运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。

四、综合评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100，备注：实质性响应磋商文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 对磋商文件采购需求的响应程度 | 50 | 技术参数和配置要求全部满足招标文件的要求得50分； 一项标注“△”号指标不满足招标文件扣4分； 一项普通指标不满足招标文件扣2分。 按磋商文件要求提供技术支持资料，逐条响应技术需求。 |
| 售后服务和质量保证 | 8 | 根据供应商售后服务安排的合理性、维修的反应速度及服务措施情况进行评审： 方案内容完整、售后服务安排合理可行、维修反应速度快，具体实施细节及措施详尽得8分； 方案基本涵盖招标文件要求，售后服务安排合理、维修反应速度较慢，提供的具体实施细节及措施不够完善，得4分； 方案内容有缺失或未提供具体实施细节及措施及保修期不满足招标文件要求或未提供售后服务方案得0分。 |
| 售后服务时间 | 8 | 免费保修时间满足三年得4分，每增加一年额外得2分，最高8分。 |
| 近三年销售业绩的评价 | 4 | 根据产品近三年的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，最高4分。 注：业绩证明材料：须提供能够体现产品规格型号的合同复印件并加盖单位公章； |

- 五、响应文件格式与要求

- 1、报价单（包括产品名称、型号、生产厂家、单价等）及配置单；

2、产品技术参数；

3、生产厂家授权书及售后服务承诺函（应包含以下内容：保修期、维修响应时间、其他需说明问题）、供应商售后服务承诺书；

4、供应商资质（包括营业执照；医疗器械经营许可证；医疗器械生产许可证；中华人民共和国医疗器械注册证等）；

5、公司联系人材料（法人授权、身份证复印件、联系方式）；

6、业绩证明材料：合同带有型号页及盖章页；

7、响应文件数量：一式三份，正本壹份、副本贰份，电子版一份（U盘）电子文档单独密封。